## 中低周波治疗系统技术参数

- 设备名称：

- 名称：中低周波治疗系统

- 数量：一套

- 用途：通过皮肤，对神经以及肌肉进行电刺激，从而达到镇痛和预防或缓解肌肉发生废用性肌萎缩的效果，适用于肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、骨性关节病等疾病

二、技术参数：

*1、电流输出频率：1-1500Hz，误差为±10%

2、输出电流：最大输出电流35mA，误差为±10%

3、输出电压：输出电压峰值≤250V

4、输出波形：输出波形为矩形脉冲，脉宽范围在90-700微秒，误差为±10%

5、定时范围：1min-60min，步长为1min，误差为±5%

6、连续工作时间≥4h

7、具有3种及以上输出模式，可以根据病患部位疼痛点的深浅选择不同的模式；

*8、吸附模式：具有8种及以上吸附模式，能够根据不同病人的具体情况，选择吸附模式

*9、每一刺激周期，有不少于256种频率波形的变化

10、吸附电极的吸附负压压强为0-310hPa；

11、组内模式：不少于3种，同步连续、同步波动、交叉波动；

12、完全独立的双通道，四组（八个）吸附电极，两组（四个）平板电极，能够同时治疗一个病人的两个部位或同时治疗两个病人；

13、吸附电极及海绵垫，安全舒适，能够保证其最佳的治疗效果

14、不少于五种治疗处方，处方范围能够覆盖到大多数产品适用病症

- 15、质保≥3年
16、付款方式：货到安装验收合格后甲方支付90%货款，安装验收合格1年后无质量及其他问题，甲方再支付10%货款。