## 干扰波治疗仪技术参数

- 设备名称：

- 名称：干扰波治疗仪

- 数量：一套

- 用途：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。

二、技术参数：

*1、独立的三通道输出（四个电极为一个通道）；

2不断变换治疗模式和治疗频率，自动进行治疗；

3．保持舒适的输出电流平衡，自动摇摆平衡功能；

4．载波频率的摇摆功能，防止惯性刺激，使刺激感达到更强；

5．安全的输出，导子脱离监测功能；

6．结束时输出旋钮自动回到起始位置；

7．可配线控制器远距离控制治疗；

8．治疗终止时三种不同输出通道的终止提示音；

*9．两个大型保温加温板；

*10．超级立体干涉波疗法，可扩展到8极治疗。

11.电源电压：AC220V  50/60Hz

12.出力最大电压：75 ± 10V

13.出力最大电流：50mA以下

14.载波频率：2500Hz  4000Hz  5000Hz

15.治疗模式：自动三种、固定四种共七种治疗模式

16.离补正：切、弱～强（四阶段）

17.干涉扩大：切、弱～强（四阶段）

18.引周期：连续、慢～快（三阶段）、扫除

19.治疗波形：正弦波

20.治疗频率：1-199Hz ± 10%

21.治疗时间：1-99分钟

22.最大吸引压力：25 ± 10Kpa

23.质保≥4年

24付款方式：货到安装验收合格后甲方支付90%货款，安装验收合格1年后无质量及其他问题，甲方再支付10%货款。